PROJECT PROPOSAL

​

TFT Panel X-ray Detector
Defect Correction Technology

TFT 패널 기반 X-ray 검출기 결함 보정 기술 확보

| Document No. | PROJ-XRAY-DEFECT-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 (Draft / 초안) |
| Date / 작성일 | 2026-02-13 |
| Author / 작성자 | [Author Name] |
| Classification | Internal / 사내용 |

# 1. 요약  (Executive Summary)

TFT(Thin-Film Transistor) 패널 기반 X-ray 플랫 패널 검출기(FPD)는 의료 영상 분야에서 핵심 구성요소로 사용되고 있으나, 제조 공정 및 사용 중 발생하는 픽셀 결함(bad pixel), 클러스터 결함, 라인 결함, 그리고 grid/moiré 아티팩트는 영상 품질을 저하시키는 주요 요인입니다.

This proposal presents the development of a CPU-based DLL image-processing library that implements comprehensive defect detection and correction algorithms for X-ray flat-panel detectors. The library will detect and correct bad pixels, cluster defects (3×3, 5×5), line defects (width 1–5 pixels), and grid/moiré artifacts, with configurable detection sensitivity profiles (Min/Normal/Max).

본 프로젝트는 학술적으로 검증된 방법론(ANN 기반 보정, DWT/DCT 기반 그리드 제거)을 기반으로 하며, 향후 GPU 확장을 위한 아키텍처를 고려하여 설계합니다.

# 2. 배경 및 문제 정의  (Background & Problem Statement)

X-ray FPD의 TFT 패널은 다양한 유형의 결함을 포함할 수 있으며, 이는 진단 품질에 직접적인 영향을 미칩니다:

- Bad Pixel / Cluster Defect: 단일 픽셀 또는 3×3, 5×5 영역의 인접 픽셀 결함으로 인한 영상 손실

- Line Defect: TFT 배선 결함으로 인한 연속적인 행/열 결함 (width 1–5 pixels)

- Grid/Moiré Artifact: 산란 방지 그리드에 의한 주기적 패턴 아티팩트

Currently, these defects are addressed by hardware replacement or basic interpolation methods that often fail for larger clusters and complex artifact patterns. A software-based, algorithmically advanced solution is needed for integration into our product line.

# 3. 프로젝트 목표  (Project Objectives)

본 프로젝트의 핵심 목표는 다음과 같습니다:

- 결함 검출 알고리즘 개발: Bad pixel, cluster (5×5까지), line defect (width 1–5), grid/moiré artifact 검출

- 결함 보정 알고리즘 개발: ANN 기반 3×3/5×5 클러스터 보정, 임계값 기반 라인 보정 (Type 1, 3, 5)

- Grid/Moiré 억제: DWT 및 DCT 기반 주파수 영역 필터링

- 3단계 감도 프로파일: Min (환자 안전 우선) / Normal (균형) / Max (패널 수명 우선)

- CPU 전용 DLL/Shared Library API 제공 (GUI 없음, 제품 통합용)

# 4. 기술적 접근 방법  (Technical Approach)

## 4.1 결함 검출 파이프라인 (Detection Pipeline)

The detection pipeline operates in four stages, processing calibration data and per-image analysis to identify all defect types:

- Step 0 – Calibration-based Static Defect Mapping: Dark-field/flat-field 이미지로부터 offset/gain map 생성 및 정적 결함 맵 구축

- Step 1 – Per-image Residual Analysis: 임상 이미지에서 local median 기반 잔차(residual) 분석으로 동적 결함 후보 검출

- Step 2 – Connected Component & Shape Analysis: 연결 성분 분석으로 단일 픽셀, 3×3/5×5 클러스터, 라인 결함 분류

- Step 3 – Grid/Moiré Detection: 2D DWT 또는 block DCT 기반 주파수 분석 및 MSI(Moiré Severity Index) 산출

## 4.2 결함 보정 알고리즘 (Correction Algorithms)

Correction employs three distinct methods tailored to each defect type, all operating within CPU constraints:

- Cluster Correction (3×3): 7×7 이웃 픽셀(40개 입력)을 사용하는 단일층 ANN으로 9개 픽셀 복원 — Lee et al. 연구 기반

- Cluster Correction (5×5): 9×9 이웃(56개 입력) 기반 ANN으로 25개 픽셀 복원, 선택적 TMC 후처리

- Line Correction: diffVal 기반 3단계 보정 — Type 1 (심각: 보간법), Type 3 (중간: edge-aware 보정), Type 5 (경미: 선택적 스무딩)

- Grid/Moiré Suppression: DWT band-stop 필터링 (baseline) + DCT dynamic segmentation (advanced) + 선택적 GRD

## 4.3 감도 프로파일 (Min / Normal / Max Profiles)

각 모드는 검출 임계값과 보정 강도를 조절하여 환자 안전과 패널 수명 간의 균형을 제공합니다. Min 모드는 더 많은 결함을 검출/보정하여 환자 안전을 우선하고, Max 모드는 명확한 결함만 처리하여 패널 수명을 우선합니다. DLL의 SetMode(DetectionMode) API를 통해 런타임에서 전환할 수 있습니다.

# 5. 소프트웨어 아키텍처  (Software Architecture)

The library is delivered as a C/C++ DLL (or shared library) with no GUI. The API is designed for seamless integration into existing product software:

- InitLibrary(Config*) — 라이브러리 초기화 및 환경 설정

- LoadCalibration(OffsetMap*, GainMap*) — 캘리브레이션 데이터 로드

- SetMode(DetectionMode) — Min/Normal/Max 프로파일 선택

- DetectDefects(Image*, DefectMask*, DefectStats*) — 결함 검출

- CorrectDefectsAndSuppressGrid(Image*, DefectMask*, Image*) — 보정 및 그리드 제거

- ProcessImage(Image*, Image*) — 통합 파이프라인 (검출 + 보정 일괄 실행)

Implementation leverages SIMD (AVX) optimization for ANN inference, multi-threaded tile processing via OpenMP, and lightweight dependencies (FFTW, BLAS) to ensure real-time performance on modern CPU hardware.

# 6. 개발 일정  (Development Schedule)

전체 개발 기간: 약 28주 (7개월) | Total Duration: ~28 weeks (7 months)

| Phase / 단계 | Duration / 기간 | Key Deliverables / 주요 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 기반 구축 Foundation | 4 weeks | DLL skeleton, Calibration pipeline Offset/Gain map, Static defect map |
| Phase 2: 결함 검출 Defect Detection | 6 weeks | Bad pixel / Cluster detection (3×3, 5×5) Line defect detection (width 1–5) Min/Normal/Max profiles |
| Phase 3: 결함 보정 Defect Correction | 8 weeks | ANN-based cluster correction (3×3, 5×5) Line defect correction (Type 1, 3, 5) Integration testing |
| Phase 4: Grid/Moiré 아티팩트 제거 | 6 weeks | DWT-based grid suppression DCT-based dynamic segmentation MSI severity classification |
| Phase 5: 통합 및 검증 Integration & Validation | 4 weeks | Full pipeline integration Phantom & clinical image validation API documentation |

# 7. 필요 자원  (Required Resources)

| Category / 구분 | Details / 세부 사항 | Remarks / 비고 |
| --- | --- | --- |
| Development / 개발 | C/C++ (DLL/Shared Library) SIMD Optimization (AVX) Multi-threaded pipeline | CPU-only (Phase 1) GPU extension in future |
| Libraries / 라이브러리 | FFTW (DWT/DCT/FFT) BLAS (ANN matrix ops) OpenMP (parallelism) | Lightweight dependencies |
| Test Environment 테스트 환경 | Phantom images Clinical retrospective data Synthetic defect injection | IRB approval if needed |
| Human Resources 인력 | Algorithm Engineer: 2 SW Developer: 1 QA/Validation: 1 | Cross-functional team |

# 8. 리스크 평가  (Risk Assessment)

| Risk / 리스크 | Impact / 영향 | Mitigation / 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| ANN의 CPU 성능 부족 Insufficient CPU perf for ANN | High | SIMD 최적화, 모델 경량화 Fallback to template matching |
| 5×5 클러스터 보정 품질 Correction quality for 5×5 | Medium | TMC 후처리 적용 Concat-CNN 백업 전략 (GPU phase) |
| Grid 주파수 aliasing Grid freq aliasing into anatomy | High | Multi-method approach (DWT+DCT+GRD) Severity-based adaptive filtering |
| 테스트 데이터 부족 Insufficient test data | Medium | Synthetic defect injection 협력 기관 데이터 확보 |

# 9. 기대 효과  (Expected Outcomes)

- 제품 경쟁력 강화: 소프트웨어 기반 결함 보정으로 하드웨어 교체 비용 절감 및 제품 수명 연장

- 영상 품질 향상: 기존 단순 보간법 대비 ANN 기반 보정으로 MSE 대폭 감소 (Lee et al. 검증)

- 유연한 운용: 3단계 프로파일로 환자 안전/패널 수명 균형 조절 가능

- 확장성 확보: CPU 전용 아키텍처로 우선 개발 후, GPU 확장(CNN, GAN, U-Net)으로 성능 추가 향상 가능

- Enhanced product competitiveness through software-based defect correction, reducing hardware replacement costs and extending panel lifespan

# 10. 향후 계획  (Future Roadmap (GPU Extension))

본 프로젝트 완료 후, CPU+GPU 확장 R&D를 계획하고 있습니다:

- GPU 가속 U-Net 기반 segmentation으로 bad pixel 및 grid artifact 검출 고도화

- Concat-CNN 및 GAN 기반 3×3/5×5 클러스터 보정으로 MSE 추가 개선

- Implicit Neural Representation 및 Transformer 기반 통합 보정 탐색

These extensions are explicitly deferred to a future phase; the present project ensures all algorithms remain CPU-feasible and grounded in published, validated methods.

# 11. 참고 문헌  (References)

## Bad Pixel / Cluster / Line Defect

- Lee et al. – Using deep learning for pixel-defect corrections in flat-panel radiography imaging

- Lee et al. (SPIE) – Pixel-defect corrections for radiography detectors based on deep learning

- FixPix – Fixing Bad Pixels using Deep Learning (MLP/ViT AE 기반)

- CNN 기법을 사용한 픽셀 결함 보정 (국내 논문)

- CN104463831A – Method for repairing X-ray FPD image bad line (특허)

## Grid / Moiré / Aliasing

- Tang et al. – Stationary gridline artifact suppression based on 2D DWT

- Grid artifact formation and elimination in CR images

- Dynamically Segmented DCT for grid artifact suppression in X-ray images

- Novel grid regression demodulation (GRD) method

- Software-based grid artifact elimination for high resolution detectors

— End of Proposal / 제안서 끝 —